
咸宁市妇幼保健院仪器设备采购
部门采购公告及文件

项目编号：        XNFY-202001       

	采 购 人：
	咸宁市妇幼保健院


 2020  年 12 月

投标邀请书

咸宁市妇幼保健院就咸宁市妇幼保健院仪器设备采购项目进行询价采购，欢迎合格的投标人前来参与采购。

一、采购项目名称：咸宁市妇幼保健院仪器设备采购
二、采购内容：仪器设备采购

三、主要采购内容：

	序号
	仪器设备名称
	台/套数

	1
	干式荧光免疫分析仪
	1

	2
	产后康复治疗仪
	2

	3
	空气波治疗仪
	1


四、采购预算：9.8万元。所有高于本项目预算的报价，其投标将被拒绝。

五、供货期： 15 日历天。

六、质量目标：达到国家相关部门规范要求。
七、评标方法：采用低价优先法
由采购人负责审查投标人资格，将经审查合格的投标人报价进行比较，报价最低者为成交供应商。
七、资格要求：

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、投标人应具备《医疗器械经营企业许可证》；所投产品质量安全可靠、材质及成品符合国家相关标准；

3、本项目不接受联合体投标；

八、投标响应文件的份数和封装：供应商应准备投标响应文件正本1份、副本2份，每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

投标响应文件须采用不可拆卸式胶装装订，不得采用活页夹可随时拆换的方式装订，不允许出现活页、漏页、错页和夹页，由此产生的后果及责任由投标人承担。

九、投标文件的内容及格式：（见附表）

十、递交投标文件截止时间及开标时间：2020年12月22日上午9:00时整。

十一、递交投标文件地点：咸宁市妇幼保健院（咸宁市银泉大道743号） 

十二、采购单位：咸宁市妇幼保健院
      联系人：张成凤

      电话：13036175987
十三、签订合同
成交人在收到成交通知书后，按规定与采购人签订服务合同。
十四、其它
1、投标人自行承担与投标有关的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
技术标准及要求

1、干式荧光免疫分析仪技术参数（1台）
环境参数

温度      15℃-30℃

湿度      30%～80%湿度，非冷凝在15℃的工作温度； 

15%～80%湿度，非冷凝在30℃的工作温度。

场所      稳固、干燥、平坦的台面，远离强电磁场干扰源，避免强光直接照射，具有良好的接地环境

内存容量参数

测试结果储存 ≥200个病人检测结果，≥100个电子质控结果，≥100个液体质控结果

批次信息储存     ≥100批 

用户ID储存       ≥100个 

可检测项目

定量检测项目：胎盘生长因子、B 型钠尿肽（BNP）、心肾二项联检（BNP+NGAL）、肌钙蛋白 I、D-二聚体、心肌损伤三项联检（CK-MB+Myo+cTnI） 等。

仪器读取结果时间：≤55s。

检测样本： EDTA抗凝的全血或血浆

储存条件：2-8℃

性能指标

线性范围： 12 pg/mL～3000 pg/mL,线性相关系数r≥0.95。

准确度：相对偏差不大于10%。 

批内精密度： 相对标准差RSD（或变异系数CV）不大于13%。 

批间精密度: 相对标准差RSD不大于15%。 

试剂最低检测限：＜12 pg/mL。 
2、产后康复治疗仪技术参数（2台）
*1、显示界面：≥9寸液晶屏；
*2、输出通道：≥四通道独立输出，可以同时多人或多部位治疗；
3、脉冲频率:≥（800±80）Hz;

4、时间设置：0min~90min连续可调。
5、能量设置：0~255级连续可调；
6、治疗处方：≥8种。
7、外观要求：推车式；
8、使用静音脚轮。
空气波压力治疗仪（1台）

1、≥7寸大屏幕彩色液晶显示屏，中文菜单，并附有电子说明书；特制充气泵，噪声低，充气速度快;
2、独特叠加套筒设计，压力均匀，无体液滞流,每腔压力可自由关闭，每腔压力可调；

压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min;

3、定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s;

4、具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内;

5、输出通道及模式：具有≥6个输出通道且模式≥6种,模式之间可自由组合;工作时，其噪声应不大于60dB(A)；

6、具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍；

7、可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s;

8、气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10%;

9、气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强≥1.5倍的压强，保持≥1min，不破裂，不永久（塑型）变型；

10、连接管路具有防止接错的装置和标识；

11、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h；

投标文件格式

封面:
投标响应文件
采购项目名称：                         

采购项目编号：                         

投标人名称（公章）：                      

日期：        年     月     日

一、报价一览表

项目编号:                 

项目名称:                                        
	总报价
	人民币小写：

	
	人民币大写：


说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

供应商名称（签字或盖章）：                        

授权代表签字或盖章：                              
时间：            年          月          日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：            性别：      年龄：        职务：        
系                              (服务商名称)的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

（二）法定代表人授权书

（代理机构）：

兹授权          同志为我公司参加贵单位组织的 （采购项目名称/采购项目编号） 项目，招标采购货物及服务采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签字或盖章）：                   

法定代表人（签字或盖章）：                 

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                        

性别：     
身份证号码：                  


[image: image1] 
[image: image2]
三、其  他  文  件

   一、资格证明文件

提供以下证明文件的加盖公章复印件

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、投标人应具备《医疗器械经营企业许可证》；所投产品质量安全可靠、材质及成品符合国家相关标准；

3、本项目不接受联合体投标；

二、技术方案服务文件

1、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺等；

四、投标人认为需要提供的有关资料

粘贴法定代表人身份证（复印件）





粘贴被授权人身份证（复印件）











